## Лист1
Объявление
об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг
способом запроса ценовых предложений
|  | Дата объявления: | 27 Марта 2024 года
| Наименование организации | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 1" Управление здравоохранения области Абай
| Адрес | РК, Область Абай, г.Семей, ул.Жамакаева 100
| Руководитель | Ахунжанова А.А |  | 8(7222)56-25-32
| Гл. бухгалтер | Увалиева Л.К |  | 8(7222)56-25-32
| Контактное лицо | Дарханова Н.Д |  | 8(707)133-06-26
| Электронная почта | semey,pol1@mail,ru
№ | Наименование товара | ед. изм | к-во | Срок поставки товаров | цена | сумма | ТС
Расходные материалы для биохимического автоматического анализатора CS-Т240
1 | Микроскоп бинокулярные | шт | 5 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 780000 | 3900000 | Методы исследования - проходящий свет Методы контрастирования - светлое поле Штатив микроскопа - прямого типа Осветительная система Встроенная в основание штатива Обеспечение принципа Келера Осветитель проходящего света Галогенная лампа мощностью 30 Вт светодиодный осветитель LED с цветовой температурой 3200К Жёстко закреплённая полевая диафрагма Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и светодиодный модуль мощностью 6 Вт Замена ламп без наклона или переворачивания штатива Источник питания
2 | Регистратор для СМАД | шт | 3 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 570000 | 1710000 | Наименование Базовые параметры Требования к носимому монитору АД Метод измерения АД Осциллометрический Диапазон измеряемого артериального давления в манжете в автоматическом режиме 30-300 мм рт.ст. Погрешность измерения давления в манжете ± 3мм рт, ст. Диапазон измерения частоты пульса 40-200 ударов в минуту Погрешность измерения частоты пульса ± 3 % Количество измерений АД, запоминаемых в мониторе Не менее 240 Длительность мониторирования Не менее 3 суток (72 часов) Программная и аппаратная защита по максимальной длительности измерения АД (2 мин) и максимальному давлению в манжете (300 мм рт.ст. для взрослых и задаваемое значение для детей- педиатрический режим) наличие Повтор измерения АД при существенном отличии результата измерения от результатов предыдущих измерений; величина отличия, при котором осуществляется повторное измерение, устанавливается врачом наличие Возможность прерывания мониторирования АД на любой промежуток времени с дальнейшим продолжением обследования наличие Внеплановый запуск измерения (кнопка пациента) наличие Отображение на дисплее носимого монитора осцилляций и сигнала снижения давления в манжете наличие Графический дисплей размером, не менее 45х25 мм Графический дисплей с разрешением, не менее 128х64 (8 строк по 16 символов) Встроенные в носимый монитор часы реального времени с отображением на ЖК дисплее носимого монитора текущего времени, состояние заряда аккумуляторов и режимов программирования монитора наличие Питание От двух аккумуляторов или батареек размера не более АА Возможность замены элементов питания в носимом мониторе во время мониторирования АД без прекращения обследования наличие
3 | Кардиотокограф | шт | 1 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 2800000 | 2800000 | Техническая спецификация № п/п Критерии Описание 1 Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) Фетальный монитор 2 Требования к комплектации № п/п Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Основные комплектующие 1 Фетальный монитор, основной блок Фетальный монитор предназначен для неинвазивного и инвазивного мониторинга плода во время дородового обследования, родов и родоразрешения. Конфигурация мониора включает средства мониоринга ЧССП1 (ЧСС плода 1), ЧССП2 (ЧСС плода 2), ТОКО, MFM и AFM, ПЭКГ (обеспечивающий мониторинг ДЧССП (дельта _ЧСС плода) и ВМД (внутриматочного давления)). Возможность использования стимулятора плода. Монитор может быть подключен к центральной системе мониторинга через сеть 485 или Ethernet. Наличие встроенного модуля беспроводной связи для соедтинения по беспроводной сети. В мониторе предусмотрены сигналы тревоги двух типов: тревоги пациенту и технические тревоги. Тревоги по пациенту указывают на ситуацию, когда основной показатель жизнидеятельности превышает заданный предел. Звуковые и визуальные сигналы тревоги могут быть отключены. Регулируемые пределы тревог определяют условия срабатывания тревоги. Технические тревоги показывают, что монитор не в состоянии измерять и не может надежно определять критическое состояние пациента. Имеется два уровня сигнала тревог: средний и низкий. Тревога стреднего уровня – это серьезное предупреждение, которое помечается специальным символом. Тревога низкого уровня – это обычное предупреждение. Если одновренменно возникают тревоги обих уровней, мониор подает сигнал, что тревога среднего уровня. Уровни тервог задаются системой. Имеется двв варианта отображения сообщений тревог по пациенту: в числовом и в текстовом виде. В случае потери сигнала плода в течение определенного времени, мониор подает сигнал технической тревоги. Монитор сохраняет до 100 тревожных сообщений. Тревоги по ЧССП1/ЧССП2: Нижний предел сигналов в диапазоне не уже 60-205 уд./мин, с шагом 5; Верхний предел сигналов в диапазоне не уже 65-210 уд/мин, с шагом 5; Задержка тревоги в диапазоне не уже 0-20 секунд, с шагом 5. Для внешнего наблюдения за частотой сердечных сокращений плода используется технология ультразвуковой доплеровской эхографии. Мониторинг ЧССП двойни: для проведения внешнего монитоинга ЧССП двойни, монитор комплектуется двумя УЗ-датчиками. Сиситема имеет функцию проверки наложения сигналов (ПНС) при мониторинге ЧССП двойни. Методика: Ультразвуковой импульсный доплер с автокоррекцией. Частота повторения импульсов: не менее 2 кГц. Длительность импульса: не менее 92 мкс. Частота ультразвука: (1,0±10%) МГц. Принцип измерения и регистрация ЧССП «от удара к удару». Включение и отключение в меню прибора функции «регистраия ЧССП от удара к удару». Количество канало: не менее 2. Независимая регулировка громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Функция обнуления. Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках: 8 р-<МПа. Lob <10 мВт/см2. Ispta <100 мВт\см2. Эффективная площадь излучения: (628±15%) мм2. Диапазон измерения ЧССП: 50-240 уд/мин. Разрешение: 1 уд/мин. Точность ±2 уд/мин. Диэлектрическая плотность: ˃4000 В ср. кв. ISATA поверхности датчика: 1,865 мВт/см2. Входящий пучок: 6,08 см2. Погрешность измерений для ISATA: ±26,6%. Погрешность измерений для ультразвуковой мощности: 26,6%. Регулировка громкости ЧСС плодов, с возможностью отключения. Индикация и регулировка громкости сердцебиения плода. Индикация качества сигнала сердцебиения плода. Цветовая маркировка разъема датчика и разъема для подключения датчика в мониторе. Монитор позволяет осуществляет внутренний мониторинг одной или нескольких ЧССП с помощью прямой электрокардиографии (ПЭКГ) (возможность) и сократительной деятельности матки с помощью катетера для измерения внутриматочного давления (КВМД) (возможность). ПЭКГ: методика – обнаружение интервала между пиками. Диапазон измерения: ДЧСС: в диапазоне не уже 30-240 уд/мин. Разрешение не менее 1 уд/мин. Точность ±1 уд/мин. Входной импеданс: ˃10М (дифференциальный режим, DC50/60 Гц). Входной импеданс: ˃20 М (синфазный режим). Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR): ˃110 дБ. Шум:<4 мкВп. Допустимое отклонение напряжения на коже: ±500 мВ. Входное напряжение плода: 20 мкВп – 3 мВп. Внешний мониторинг сократительной деятельности матки. Метод регистрации: Токометрический. Функция установки нулевой сократительной активности матки. Функция автоматического обнуления параметров: Автоматический (значение ТОКО становится нулевым или ниже, длительностью не более 30 секунд). Вручную. Диапазон ТОКО: не уже 0-100. Нелинейная ошибка: ±10%. Разрешение: 1. Режим обнуления: автоматический/ручной. Диэлектрический плотность: ˃4000 В ср.кв. Внутренний мониторинг сократительной деятельности матки. Диапазон давления: не уже 0-100 мм рт. мт. (0.0 кПа~13.3 кПа). Чувствительность: не менее 5 мкВ/В/мм рт.ст. Нелинейная ошибка: ±3 мм.рт.ст. (±0.4 кПа). Разрешение: 1%. Режим обнуления: автоматический/ручной. Автомониторинг движения плода (AFM): Во время мониторинга сердца плода с помощью ультразвука обнаруживаются также сигналы движения плода. Движение плода будет обнаружено и отобразиться на экране или бумаге в виде графика или черными метками. Методика: ультразвуковой импульсный доплер. Мониторинг движения плода вручную (MFM): Результат MFM определяется тем, как пациентка ощущает движения плода. Подсчет отображается на экране. Функция подавления артефактов для устранения помех во время мониторинга. ЧССП с помощью ПЭКГ. Монитор имеет три режима отображения: режим кривых и числовых значений. Отображение ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых. Окно состояния. Индикаторы: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги, состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты времени. Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери. Кривая ЧССП1/ЧССП2: Ось у отображает числовые значения ЧССП. Кривая AFM: Ось у отображает числовые значения ЧССП. Кривая ТОКО: Ось отображает числовое значение ТОКО, диапазон: не уже 0-100. Монитор автоматически сохраняет данные каждого мониторинга в отдельном файле. Поддержка функции USB позволяет автоматически сохранять файлы на USB-диск, после чего их можно перенести на компьютер или просмотреть в системе управления данными. Анализ КТГ: выполняется на кривой в режиме реального времени. Максимальный охватываемый период: 60 минут. Анализ КТГ описывает скорость сердечных сокращений плода, токографию и движения плода. Результаты анализы КТГ: потеря сигнала – доля потери сигнала; Сокращения матки – время сокращения в ходе анализа; Базальная HR – средня ЧССП в течение 10 минут, когда на нее не воияют движения плода или сокращения матки; Акцелерация - ВРемя ускорения (<32 недели, включая ускорение с амплитудой больше не менее 10 уд/мин и длительностью более 10 секунд, ≥32 недели и ускорение с амплитудой больше не менее 15 уд./мин и длительностью более 15 секунд); Децелерации – время замедления; Результат анализа кратковременной вариабельности (STV); результат анализа долговременной вариабельности (LTV); начало анализа – время начала анализа; Конец анализа – время завершения анализа; Функция записи седицинских аннотаций и меток событий. В период между 10 и 60-ой минутной отсчета таймера монитора выдает результаты КТГ ежеминутно. Функция улучшенного анализа Фишера: Улучшенный Фишер начинается после печати кривой в режиме реального времени на протяжении 10 минут. Хранение и воспроизведение кривых: не менее 12 часов. Встроенная ручка для транспортировки. Русифицированный интерфейс. Встроенный коммуникационный порт RS – 232. Встроенный коммуникационный порт USB. Монитор соответствует международному стандарту по требованиям безопасности к медицинскому электрическому оборудованию IEC/EN 60601-1. Он является оборудованием класса I. Уровень водонепроницаемости: IPX-1. Габаритные размеры: не более 350x300x104 мм. Вес: не более 3,5 кг. 1 шт. 2 Основной экран ЖК экран не более 5,6 дюймов цветной. На экране отображаются получаемые данные, кривые и числовые значения результатов измерений. Активная область: не более 112,9 мм(Ш) х 84,7 мм (В) Разрешение: не более 640 (RGB) х 480 Режим отображения: Нормально белый, трансмиссивный. Регулировка яркости экрана. Выбор угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: не менее 0-90°. Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующая возможность открытия дисплея во время переноски. 1 шт. Кабель питания Кабель питания для подключения к электросети 1 шт. Дополнительные комплектующие 1 Датчик ультразвуковой Предназначен для мониторинга ЧССП. Вес: не более 190 г. Длина кабеля: не более 2,5 м. Размер: не более 88 мм х 35 мм. 1 шт. 2 TOCO-датчик (Синяя маркировка) Предназначен для внешнего мониторинга сократительной деятельности матки. Длина кабеля: не более 2,5 м. Вес: не более 180 г. 1 шт. 4 Дистанционный маркер событий Дистанционный маркер событий для проведения ручного мониторинга движения плода. Длина кабеля: не более 2,5 м. Вес: не более 56 г. 1 шт. 5 Ремень многоразовый Ремень для Фиксации УЗ датчика и ТОКО датчика на пациентке. 3 шт. 6 Встроенный принтер Встроенный термограф монитора поддерживает американский и международный стандарт ширины бумаги для самописца. Он печатает непрерывные кривые наряду с метками. Монитор поддерживает функции: Автоматический запуск печати, Таймер печати, Быстрая печать, кэширование данных, сдвиг ЧССП2, самопроверка печати, подача бумаги. Эффективна ширина печати: не менее 120 мм. Ширина распечатки ЧССП: не менее 80 мм. Масштаб ЧССП: 20 уд/мин. Ширина распечатки ТОКО не менее 40 мм. Масштаб ТОКО 25%./см. Стандартная скорость (кривые в режиме реального времени): не менее 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин. Скорость быстрой печати (хранящихся кривых): до 15 мм/сек. Точность данных ±5% (ось Х). Точность данных ±1% (ось Y). Разрешение: не менее 8 точек/мм. 13 Перезаряжаемая литиево-ионная батарея Перезаряжаемая ионно-литиевая батарея: Номинальная емкость: не менее 5000 мАч. Время непрерывной работы: не менее 2 часов. Номинальное напряжение: 14,8 В. Необходимое время зарядки: не более 6 часов. Срок службы: ≥300 циклов зарядки-разрядки. 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 1 Гель для ультразвуковых исследований Гель для ультразвуковых исследований 1 шт. 3 Лента бумажная термическая специальная Фальцованная, термочувствительная бумага для термопринтера. Ширина бумаги: не более 152 мм/ 150 мм. 1 шт. 3 Требования к условиям эксплуатации Напряжение сети -100-240 В~ Частота -50/60 Гц Температура: от +5 до + 40 °С Относительная влажность: 15-93 % (без конденсации) Атмосферное давление: 86-106 кПа 4 Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP согласно условиям договора 5 Срок поставки медицинской техники и место дислокации 90 календарных дней Адрес: DDP согласно условиям договора 6 Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
4 | Дефибриллятор | шт | 6 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 1600000 | 9600000 | ЮМГИ.941135.007-03 Назначение: Дефибриллятор предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным биполярным электрическим импульсом посредством пары электродов трансторакально. Область применения: Дефибриллятор применяется в лечебных учреждениях. 1. Максимальная энергия на нагрузке 50 Ом – (360±54) Дж. Время набора энергий: 200 Дж – не более 6с; 360 Дж – не более 10 м. 2.Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи: - 200 Дж – не менее 70, - 360 Дж – не менее 40. 3.Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд – не более 30 секунд. 4.Чувствительность канала ЭКГ: 5, 10, 20 мм/мВ. 5.Скорость измерения информации на экране дисплея 12,5; 25; 50 мм/с. 6.Отведение ЭКГ – I, II, III. 7.Диапазон измерения ЧСС по каналу монитора – от 30 до 300 уд/мин. 8.Встроенный регистратор записи на бумажный носитель со скоростью 12,5; 25 мм/с с автоматическим и ручным включением. чек. 9.Размер ЖК дисплея – 115х86 мм с разрешением 320х240 точек 10.Режим синхронной дефибрилляции (кардиоверсия) 11. Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора, дублирование сообщений на дисплее на русском и казахском языке. Инструкция на корпусе прибора на казахском языке 10.Вес, не более 6 кг. 11.Сменная аккумуляторная батарея. 12.Габаритные размеры, не более: 380х175х280мм. Принадлежности: ЮМГИ.941135.008-04 Блок монитора с с дисплеем и регистратором На экран дисплея выводятся значение набираемой энергии, один из каналов ЭКГ, состояние встроенной батареи, номер выбранного отведения, установленная чувствительность канала ЭКГ, границы тревожной сигнализации по ЧСС, текущее значение ЧСС, процесс накопления и хранения энергии, текущее время, выбранный режим пуска регистратора, отданный ток и сопротивление грудной клетки пациента. Размер ЖК дисплея – 115х86 мм с разрешением 320х240 точек. Канал ЭКГ: Отведения ЭКГ: I, II, III Каналы приема ЭКГ- от электродов дефибрилляции и от отдельного кабеля электрографического Чувствительность канала ЭКГ -5,10,20 мм\мВ Скорость движения ЭКГ на экране 12,5; 25; 50 мм\с Отключаемые антитреморный и сетевой фильтры Формирование ритмограммы и скатерограммы пульса Диапазон измерения ЧСС 30-300 уд\мин. Регистратор позволяет зафиксировать на бумажном носителе информацию с экрана дисплея. ЮМГИ.436734.016-03 Устройство зарядное для батареи с автоматическим отключением, габариты 170х120х110 мм. Для заряда одновременно двух батарей ЮМГИ.687291.003-03 Сменная аккумуляторная батарея 14,4 В, 1,9 А/ч, Время заряда батареи – 4 часов ЮМГИ.436244.032-04 Для работы от сети переменного тока 190-250 В ЮМГИ.468824.020-03 Для работы от сети постоянного тока 12-20 В AGN0340 ЮМГИ.685622.025 Для мониторирования ЭКГ и работы в синхронном режиме, четырехэлектродный ТУ 5457-001-02424495-93 Ширина бумаги – (57 – 58) мм, диаметр рулона –50 мм, термобумага с сеткой или без сетки. H92SG Одноразовые электроды для мониторирования 43Х45 мм для мониторирования ЭКГ ЮМГИ.323369.021 ГЧ Сумка-футляр для хранения и переноски ЮМГИ.941135.007-03 РЭ Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках
5 | Фиброскоп | шт | 1 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 782000 | 782000
6 | ИВЛ аппарат портативный | шт | 4 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 893000 | 3572000 | .ЮМГИ.468332.064 Предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), вспомогательной ИВЛ, управляемой вспомогательной ИВЛ и реанимационных действий пациентам массой 5 кг в местах чрезвычайных ситуаций и в транспортных средствах. Аппарат А-ИВЛ-Э-03 обеспечивает работоспособность в пределах установленных допусков: а) от источника переменного тока (220+зз_ss)В частотой (50±2,5)Гц через блок питания 220/ 12В. Потребляемая мощность от сети 20ВА; 6) от источника постоянного тока (10,2-15)В, ЗА через кабель питания. Потребляемый ток 2,0 А; в) от аккумуляторной батареи, состоящей из четырёх литий-ионных элементов 18650/4SIP/2,9Ач/14,8В. Режим работы - продолжительный. Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи 3 ч. Время установления рабочего режима 30 с. Корректированный уровень звуковой мощности 63 дБА. Эксплуатационное давление - от 270 до 600 кПа. Соотношение вдоха-выдоха - 1:4, 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 4: 1 с допускаемым отклонением ± l 0%. Диапазон установки частоты вентиляции от 10 до 80 1/мин с допускаемым отклонением ± 1 1/мин. Диапазон установки минутного объема от 0,5 до 30 л/мин с допускаемым отклонением ±20%. Диапазон дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента от 5 до 50 см вод. ст. с допускаемым отклонением ± 10%. Точность измерения давления в дыхательном контуре ± 10% в диапазоне от 0 до 60 см вод.ст. Максимальное рабочее давление, ограниченное предохранительным клапаном, в отверстии для присоединения пациента не должно превышать (60-80) см вод.ст. В режиме SIMV аппарат обеспечивает: а) запуск триггера вдоха пациента при давлении минус (2± 1) см вод. ст. во время окна ожидания попытки вдоха при частоте вентиляции от 10 до 30 1/мин. б) запуск триггера выдоха пациента при: - снижении минутного объёма газовой смеси до значения 0,5 л/мин; - достижении установленного значения дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента в диапазоне от 5 до 50 см вод.ст. с допускаемым отклонением ± 10%; - истечении (30±5)% времени дыхательного цикла с момента срабатьrвания триггера попытки вдоха пациента. В режиме PSV аппарат обеспечивает: а) запуск триггера вдоха пациента при: - давлении минус (2±1)см вод.ст.во время окна ожидания попытки вдоха пациента; - истечении (9±1) секунд с момента последнего срабатывания триггера вдоха пациента; - истечении (9± 1) секунд с момента включении режима. б) запуск триггера выдоха пациента при: - снижении минутного объёма газовой смеси до значения 0,5 л/мин; - достижении установленного значения дыхательного давления в отверстии для подсоединения пациента в диапазоне от 5 до 50 см вод.ст. с допускаемым отклонением ± l 0%; - истечении (3±1)секунд с момента срабатывания триггера вдоха пациента. Диапазон минутной вентиляции в ручном режиме вентиляции от 0,5 до 30 л/мин с допускаемым отклонением ±20%. Аппарат обеспечивает 100% или 60% содержание кислорода в воздушной смеси с допускаемым отклонением ± l 0%. Средний срок службы аппарата 5 лет. Степень защиты от проникновения воды IPX4. Габаритные размеры блока управления, включая разъемы: 245x150xl06мм. Габаритные размеры аппарата в футляре: 450x300xl20мм. Габаритные размеры аппарата в сумке с комплектом поставки,: 470х305х140 мм. Масса блока управления - 1,9 кг, масса аппарата в сумке с комплектом поставки - 12кг. 1 шт. БС 2-150У Баллон кислородный, объемом 2 литра предназначен для хранения и транспортирования кислорода, производится в соответствии с ГОСТ 949-73 из конструкционной углеродистой стали марки 45. 1 шт. БКО-50-12,5-М1 исп.03 Редуктор давления с манометром , предназначен для открытия и закрытия баллона с кислородом и регулирования давления. 1 шт. Дополнительные комплектующие: ЮМГИ.943139.017 для передачи кислородно-воздушной смеси или кислорода от аппарата к пациенту через клапан и маску ЮМГИ.943139.018 для организации правильного циркулирования дыхательных потоков, установки маски, клапана ПДКВ (РЕЕР), дыхательного шланга, трахеальной трубки Б2-145 Маска лицевая полимерная для взрослых Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента. Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения; Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента; Предназначена для многократного использования; Возможна дезинфекция холодным способом. Размеры 145х120х90 мм; Вес ∼58 г Б2-125 Маска лицевая полимерная для подростков Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента. Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения; Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента; Предназначена для многократного использования; Возможна дезинфекция холодным способом. Размеры 125х100х80 мм; Вес ∼48 г Б2-95 Маска лицевая полимерная для детей Эластичный обтюратор обеспечивает максимальный комфорт для пациента. Материал - прозрачный пластик поливинилхлоридный медицинского назначения; Прозрачность позволяет наблюдать за состоянием пациента; Предназначена для многократного использования; Возможна дезинфекция холодным способом. Размеры 95х60х70 мм; Вес ∼38 г; ЮМГИ.302645.004 для передачи кислорода от баллона или магистрали с кислородом к аппарату Расходные материалы и изнашиваемые узлы: - - Принадлежности: ЮМГИ.685631.223-01 кабель питания от постоянного тока 12-20 В ЮМГИ.436234.008 блок для питания от переменной сети. ЮМГИ.323365.003 для закрепления аппарата и баллона, крепится к кронштейну для крепления в автомобиле ЮМГИ.323382.004 ГЧ сумка для переноски и хранения прибора ЮМГИ.323382.007-01 ГЧ сумка для хранения и переноски принадлежностей ЮМГИ.301568.054 кронштейн для крепления в автомобиле , специальная конструкция для крепления к кузову автомобиля ЮМГИ.941622.003 РЭ Аппарат в упаковке предприятия-изготовителя может храниться при следующих условиях: – температура окружающей среды от минус 50 0 С до плюс 40 0 С; – относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре плюс 25 0 С; Условия эксплуатации аппарата соответствуют климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре эксплуатации от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности от 15 до 95 % при температуре 25 °С.
7 | Тренажер для пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава | шт | 1 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки | 2500000 | 2500000 | Габаритные размеры аппарата (ШхДхВ), мм 370 х 1085 х 470 Минимальная длина бедра, мм 310 Максимальная длина бедра, мм 490 Минимальная длина голени, мм 250 Максимальная длина голени, мм 600 4. Технические и функциональные характеристики аппарата Аппарат может применяться в медицинских учреждениях и домашних условиях Наличие Основной металлический блок с ложе для фиксации и упора конечности с поврежденным суставом Наличие Возможность выбора области реабилитации пациента Колено/Бедро Наличие Индивидуальная регулировка опоры(лотка) для голеностопного/тазобедренного сустава Наличие Обеспечение физиологически правильных движений конечностей Наличие Подходит для правой и левой конечности Наличие Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов Наличие Подходит для терапии взрослых и детей Наличие Биологическая обратная связь Наличие Режим работы Пассивный Сгибание/разгибание «колено» -10-0-120° Сгибание/разгибание «бедро» 7-115° Максимальная потребляемая мощность, ВА 220 Электропитание от сети 220±22 В, 50 Гц Ручной программный пульт управления с сенсорной технологией тач-скрин и точной настройкой индивидуальных параметров терапии пациента Наличие Отображение на дисплее скорости, времени, направления движения, угла сгибания, угла разгибания Наличие 2 соединительных разъема для подключения пульта управления с левого/правого бока аппарата с целью проведения терапии соответственно для левой/правой конечности пациента Наличие Пульт управления оснащён двухпозиционным переключателем (тумблером), при переключении которого работа аппарата немедленно останавливается Наличие Настройка паузы (разгибание и сгибание) Наличие Диапазон настройки паузы с шагом 1 сек/1 мин от 0 до 60 минут Настройка таймера (времени) терапии Наличие Непрерывная работа Наличие Диапазон настройки таймера (времени) терапии с шагом настройки 1 минута или 30 минут От 1 минуты до 24 часов Изменение настройки скорости Наличие Диапазон регулировки скорости сгибания и разгибания с шагом 1 % 0,3°/с (1%) до 3°/с (100%) Программа разогрева (охлаждения): постепенное увеличение(уменьшение) диапазона движения, начиная с усредненного положения до настроенных предельных значений вытяжения и сгибания и наоборот Наличие Формирование протоколов сеансов терапии - вывод объема движений в графическом формате Наличие Время непрерывной работы аппарата, ч 8 Функция «Новый пациент» (аппарат автоматически устанавливает шины в положение, наиболее удобное для закрепления ремней на ноге пациента перед началом терапии) Наличие Функция транспортной настройки для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата Наличие Специальное меню для сервисного обслуживания Наличие Настройка яркости подсветки дисплея Наличие Отображение общего времени тренировки Наличие 5. Комплектация Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К. Модель «Пассив» 1 шт. Шнур питания 1 шт. Пульт управления 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт 1 шт. 6. Обработка, эксплуатация и обслуживание Обработка дезинфицирующими средствами Возможна Средний срок службы аппарата, лет 5 Гарантийное бесплатное обслуживание аппарата, со дня ввода в эксплуатацию, мес. 12 Установка и ввод в эксплуатацию Возможно Обучение персонала работе с аппаратом на рабочем месте Возможно
8 | Холтер аппарат ЭЭГ | шт | 3 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 1850000 | 5550000 | 2.11 * 3.3 * Программное обеспечение 2. подтверждает работоспособность программного обеспечения и пригодность к использованию в учреждениях здравоохранения 3.3.0 * Возможность передачи ЭКГ на консультационный телемедицинский сервер (ТЕЛЕ-ЭКГ) Обусловлено необходимостью иметь возможность передавать ЭКГ по каналам связи для удаленной консультации специалистов при проведении исследований вне стен отделения ФД либо между пользователями учреждения 3.1.8* Протокол беспроводной передачи ЭКГ данных Bluetooth Протокол беспроводной передачи ЭКГ данных Bluetooth увличивает помехозащищенность, удобство в работе при измнении режима использования оборудования по различны методикам 3.4* Мобильный электрокардиограф (на базе планшета Android OS) Необходимо иметь возможность проведения проб ЭКГ вне стен кабинета 3.3.0 * Возможность передачи ЭКГ на консультационный телемедицинский сервер (ТЕЛЕ-ЭКГ) Обусловлено необходимостью иметь возможность передавать ЭКГ по каналам связи для удаленной консультации специалистов при проведении исследований вне стен отделения ФД либо между пользователями учреждения 3.8 * Возможность дистанционной передачи ЭКГ на консультационный телемедицинский сервер (ТЕЛЕ-ЭКГ) Обусловлено необходимостью иметь возможность передавать ЭКГ по каналам связи для удаленной консультации специалистов при проведении исследований вне стен отделения ФД 3.9 * Возможность интеграции в IT системы лечебных учреждений Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.09.2001 N 234 "Об организации работ по информатизации организаций здравоохранения» 3.10 Возможность печати ЭКГ в полевых условиях на диаграммной бумаге Удобство, необходимость наличия распечатанной ЭКГ 3.10.1 Печать ЭКГ не менее по 3 отведения Для удобства врачей – прочтения ЭКГ 3.11 * Электрокардиотопограф (ЭКТГ-60) Электрокардиотопографическое картирование является утвержденной методикой МЗ РБ, которая позволяет определять локализацию и размеры зон ишемии и инфарцирования миокарда всех отделов левого желудочка и прилежащих отделов правого желудочка, оценить состояние кровообращения в бассейне левой огибающей, межжелудочковой и правой коронарных артерий. Наличие данного функционала имеет особо важное значение, определяет класс и функциональные возможности оборудования. 1.5.4* 4 * Сертификат типа средств измерений Предмет закупки в соответствии с требуемыми заказчиком параметрами (оценка погрешностей сигналов) должен являться средством измерения, так как предмет закупки применяется в сфере законодательной метрологии: обеспечение защиты жизни и охраны здоровья человека (в соответствии со статьей .).
9 | Электроэнцефалограф | шт | 1 | по заявке заказчика в течение 15 календарных дней со дня получения заявки | 2350000 | 2350000 | .
1.Полное наименование и почтовый адрес заказчика и организатора закупок
КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Семей" Управления здравоохранения области Абай
РК, 071404, Область Абай, г.Семей, ул.Жамакаева 100
2.название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг
закуп товара способом запроса ценовых предложений
4.место поставки товара и место представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:
РК, Область Абай, г.Семей, ул.Жамакаева, 100, КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Семей" УЗОА
5.срок поставки товара,услуги,работы: товар поставляется с момента подписания договора о гос.закупе согласно графику поставок.
6.условие поставки товара:
поставляемая продукция должна по своему качеству соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ указанным
в паспорте завода-изготовителя, лекарственные средства, изделия мед.назначения, мед.техника - иметь регистрацию в РК
Поставщик обязан представить сертификат соответствия (или аналитический паспорт при отсутствии требования регистрации в РК) или копию установленного образца.
Поставка товара производится за счет Продавца в адрес Покупателя
8.Срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:
12. 00 ч 27.03.2024 г.до 12.00 ч 03.04.2024 г.